目      录

一、用途及适用范围………………………………………………2

二、主要技术规格与参数…………………………………………2

三、主要结构………………………………………………………2

四、使用方法………………………………………………………3

五、注意事项………………………………………………………3

六、仪器成套及技术文件…………………………………………4

本仪器为高温、精密试验仪器，

使用前请详阅使用说明书，谨慎操作！

- 一、用途及适用范围

本仪器是根据中华人民共和国石油化工行业标准SH/T0089《发动机冷却液沸点测定法》规定的要求设计制造的，适用于按照SH/T0089标准的测定方法，测定发动机冷却液的沸点。

- 二、主要技术规格与参数

1、工作电源：    AC220V±10%，50Hz。

2、蒸馏烧瓶：    用硬质玻璃制成，耐热500℃以上。瓶体球径为Ф60±2mm，并有温度计插入口，符合SH/T0089标准的要求。

3、温度计：      滴点用3号温度计，测温范围-5℃~300℃，最小分度值1.0℃，符合中华人民共和国标准GB514《石油产品试验用液体温度计技术条件》的规定。

4、回流冷凝管：  长200㎜，符合SH/T 0089标准的要求。

5、加热调温器：  由加热电炉和可控硅调温电路、箱壳组成，功率100W，加热升温速率可调。

6、环境温度：    -10℃~+35℃。

7、相对湿度：    ≤85%。

8、整机功耗：    不大于120W。

- 三、主要结构

本仪器由加热调温器、蒸馏烧瓶、回流冷凝管等组成。

1、回流冷凝管：      试样蒸馏后在此管中冷凝。

2、回流冷凝管夹持器：夹持回流冷凝管，夹持位置可调。

3、温度计：          检测蒸馏烧瓶内试样的温度，烧瓶口与温度计密封，防止漏气。

4、蒸馏烧瓶：         盛放试样并置于加热器上加热。试验时蒸馏烧瓶内放置三、四粒沸石（沸石由用户自行购买）。

5、调温加热器：     可控硅调温的电加热器，用于对试样加热。

- 四、使用方法

- 测试前的准备

1、使用本仪器前应仔细阅读本使用说明书。

2、仔细阅读中华人民共和国石油化工行业标准SH/T0089《发动机冷却液沸点测定法》，了解并熟悉标准所阐述的准备工作、试验步骤和试验要求。

3、按SH/T0089标准所规定的要求，准备好试验用的各种试验器具、材料等。

4、检查本仪器的工作状态，应符合本说明书所规定的工作环境和工作条件。

5、检查加热器的外壳，必须处于良好的接地状态；接入加热器的电源线应有良好的接地端。

（二）使用方法

1、按照SH/T0089标准的要求准备好试样。

2、清洁、干燥好蒸馏烧瓶和回流冷凝管。

3、量取60ml稀释过的试样或未用过的浓缩试样倒入烧瓶中，再放入三、四粒沸石。

4、安装好立柱和夹持器，并安装好玻璃器皿。

注：试验前温度计必须经过校正。

5、打开电源开关，调节加热旋钮，使试样在10min之内达到沸腾。

6、沸腾后，缓慢地降低加热强度，使其在10min之内回流速度达到每秒1~2滴。

7、仔细观察回流速度，在保持规定的回流速度2min后，再读取温度。

- 五、注意事项

1、本仪器应按照石油化工行业标准SH/T00/89《发动机冷却液沸点测定法》规定的要求使用。

2、使用前先检查电气线路绝缘性能是否良好，以保证安全用电。

3、经常用软布擦清冷凝管内壁，保护冷凝管内壁的清洁光滑。

4、加热器电压应选择适当，小于220V为好，当加热炉温度达到350℃附近温度上升仍较快时，应快速减小电压，以免温度过冲超过400℃而烧坏加热器。

5、仪器长期不用时，应擦拭干净，置于通风干燥处。

注：仪器发生故障时应立即切断电源，请专业人员检修并排除故障后方可继续使用，防止发生意外！

- 六、仪器成套及技术文件

1、仪器成套

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调温加热器 | 台 | 1 |  |
| 2 | 蒸馏烧瓶（Φ60） | 只 | 1 |  |
| 3 | 回流冷凝管（长200㎜） | 支 | 1 |  |
| 4 | 回流冷凝管夹持器 | 套 | 1 |  |
| 5 | -5~300℃，最小分度1.0℃ | 支 | 1 |  |

2、技术文件

⑴ 使用说明书                                      1份

⑵ 合格证                                          1份

检验员：									包装员：

2015年 7月